采购内容及要求

一、项目名称：牙片机

二、预算总金额：20000元，采购数量1套

三、服务内容及要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |  |
|  | 用途：对牙齿进行x射线摄影，获得影像供临床诊断用 |  |
|  | 主要技术规格及系统概述： |  |
|  | 管电压:≥70kV±10 |  |
|  | 管电流:≥2mA±20% |  |
|  | 射线焦点≤0.4mm |  |
| ★ | 快速拆下机头组件，当做便携式X光机使用 |  |
| ★ | 使用年限：≥8年 |  |
|  | 电源电阻:≤2Ω |  |
|  | 靶角:12.5o |  |
|  | 半价层:70kV时为≥1.6 mmAl |  |
|  | 漏辐射率:1米处≤0.25mGy/h |  |
|  | 加载时间调节范围:0.04s-2.0s |  |
|  | 曝光冷却时间：≤曝光时间的15倍 |  |
|  | 最大输出电功率加载因素组合: 70 kV、2mA、2s |  |
|  | 防过载：具有 |  |
|  | 具有童锁功能，防止误操作 |  |
|  | 需实时查看拍片次数及总辐射量 |  |
|  | 无线遥控器：具有 |  |
| 二 | 配置 |  |
| 1、 | 数量：1套 |  |
| 2、 | 每套设备含主机、传感器、支架 |  |

- 四、投标供应商资质要求

- 4.1报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

- 4.2保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 4.3保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 4.4报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 4.5报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 4.6在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

4.7当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。

五、付款方式：

验收合格收到全额发票后两个月内付清。

- 六、服务期限

- 6.1维保服务期：整机3年，期间免一切维修配件费和人工费。

- 6.2续约时间：距离合同结束3个月报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

- 七、主要技术标准及要求

- 7.1保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 7.2保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 7.3报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 7.4报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 7.5在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

7.6当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。